便携式超声波硬度计技术规格书

一、使用的条件

用于地面车间,工作环境温度-10℃～＋40℃，贮存环境温度-25℃～＋55℃；环境空气湿度不大于90%(+20℃)；大气压力80KPa～110KPa。

二、名称及数量

1.名称：便携式超声波硬度计。

2.数量：3台。

三、功能描述：

便携式超声波硬度计是利用超声振动原理来测量硬度的一种智能仪器，主要用于测量金属洛氏硬度（HRC）、维氏硬度（HV）、布氏（HB）硬度，并带有存储功能。

四、主要技术参数

- 测量范围：HRC：20-70  HRB：41.0-100  HV：230-1599   HB：90-618。

- 显示精度：洛氏硬度显示时，显示精度为0.1HRC。

- 示值精度：HRC ≤±1.5%，HV/HB ≤±3%。

- 探头类型：10N-50N探头。（不同材质或表面粗糙度，需配多个探头）

- 测量方向：支持360°。

- 可测量工件最小曲率半径：≤25mm。

- 可测量工件最薄厚度：≤2mm。

- 可测量镀层最小厚度：≤10um（镀铬）。

- 测量面最大粗糙度：Ra≤6.4um。

- 技术要求

- 可用于测量活塞杆镀层、轴承、齿轮、轴承座、销轴类等钢、铸钢、铸铁类、锻钢、合金工具钢材料的表面硬度。

- 测量过程对工件表面无损伤，适应于细晶粒材料的任何形状尺寸的工件。

- 高亮度背光，剩余电量显示。

- 电源：可充电锂电池。

- 电源持续工作时间：不低于8小时。

- 主要部件的材质和寿命：主要部件的材质应符合国家相关要求，主要结构件使用寿命不低于2年。

六、供货范围和供货周期

- 供货范围：便携式超声波硬度计3台（每台包含探头、探头线、试块、充电器等所有附属件）。每台设备提供三份纸质版和一份电子版产品使用说明书。每台设备随机提供产品合格证、出厂试验报告等其他质量证明文件。提供设备操作指导（指导使用者达到熟练使用该设备的程度要求）和技术咨询服务。

- 供货周期：合同生效后3个月供货方免费负责货物运输至使用单位指定地点。

七、设计、制造和检验标准

- DIN 50159-1-2008《金属材料.UCI法的硬度试验.第1部分:试验方法》。

- DIN 50159-2-2008《金属材料.UCI法的硬度试验.第2部分:试验装置的检验和校准》。

- JB/T 9377-2010《超声硬度计技术条件》。

八、质保及服务

设备的质量保证期为到货后不低于18个月或投入使用后不低于12个月。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。