#### 发电机绝缘电阻测试仪技术规格书（板集电厂二期七辅）

一、设备使用的条件

适用于中煤新集利辛发电有限公司集控运行专业测量发电机定子绕组绝缘使用，环境空气温度-10～50℃，环境空气湿度不大于95%(+25℃)；大气压力：80kPa～110kPa；海拔：<200米。

- 设备名称数量

设备名称：发电机绝缘电阻测试仪

数量：1台

三、技术参数

电压输出：2500V、5000V

测量电阻范围：0-200G

准确度等级：10级

温度测量：-25℃-125℃。

精度：读数的±10%

短路电流：＞2mA

工作电源：50HZ、220V±15%或机内蓄电池供电

耐压性能：电路与机箱间电压为5000V AC，承受＞1min

绝缘性能：电路与机箱间电压为1000V DC，＞30MΩ

工作环境：温度-10℃-40℃，相对湿度20-80%

四、技术要求

可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min），能自动补偿并消除水的极化电势对测量结果的影响，抗干扰能力强，能满足超高压现场操作，具备残留高压放电电路，测试完毕后具备自动监视并放电被测设备的残余高压。

五、供货范围

1、发电机绝缘电阻测试仪1台（应内含配套测量线，屏蔽线，测试仪专用充电线及测试仪配套电源线）。

2、使用说明书和合格证各1份。

六、设计、制造和检验标准

发电机绝缘电阻测试仪的设计、制造、检验和试验应符合国内最新标准规范的有关要求（包括不限于）

JJG 622-1997《绝缘电阻表（兆欧表）检定规程》；

七、质保

发电机绝缘电阻测试仪的质量保证期为安装调试验收合格后18个月。在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。